- 剑阁县中医医院

- 制氧站维保服务项目询价采购文件

第一章 采购公告

各潜在供应商：

现拟对剑阁县中医医院制氧站维保服务项目进行询价采购，兹邀请符合采购要求的供应商参加。

- 项目编号：JGXZYYY-ZWK-20250801

- 项目名称：剑阁县中医医院制氧站维保服务项目

- 项目概况：两套2016年安装的医用制氧系统（品牌：杭州盛大SND-15Y），拟对其进行常规性维护保养。

- 资金预算（最高限价）来源：2.82万元/年，自筹资金

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）《政府采购法》第二十二条

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的货物和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

（二）采购项目要求的特殊资格性条件

1.本项目不接受联合体投标。

- 2.营业执照具有医疗器械相关服务能力

六、采购文件发售（报名）时间、地点：

本次采购文件由供应商自行在本公告附件中下载，不单独发售采购文件。不设报名程序。

七、响应文件递交截止时间和地点：响应文件递交截止时间：2025年8月7日17：00（北京时间），地点：剑阁县中医医院总务科（住院楼六楼）；相关资料加盖鲜章后将扫描件发送至605419932@qq.com邮箱或现场递交资料。逾期送达的响应文件恕不接收，本次不接收邮寄的响应文件。

八、本次采购邀请在剑阁县中医医院官网（http://www.jgxzyy.cn/）上以公告形式发布。

九、联系方式：

采 购 人：剑阁县中医医院

地    址：剑阁县普安镇闻溪路6号

联 系 人：魏老师

联系电话：0839-6622720

监督电话：0839-6622615（院监察办）

剑阁县中医医院

2025年8月5日

第二章 采购项目服务内容、服务要求、商务要求和其他要求（打★为实质性要求）

- ★一、服务内容

- 1.医用制氧系统配置明细表：

| - 序号 | - 设备名称 | - 规格、型号 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 医用制氧系统（品牌：杭州盛大） | - SND-15Y | - 2套 | - 2016年安装 |

2.空气压缩机保养内容：

⑴设备运转每2000-4000小时或半年更换空滤芯、油滤芯

⑵设备运行每4000小时或半年更换油分芯、专用冷却液

⑶散热器除尘清洁

⑷电机绝缘检测、运行电流测量，添加电机润滑脂

⑸压力、温度参数检查

⑹控制电路及元器件检查、维护

⑺二次回油管及油耗检查

⑻气水分离器清洗，疏水检查

⑼主机联轴器及震动检查

⑽设备卫生清洁

3.冷冻式干燥机保养内容：

⑴管道滤芯每4000小时或一年更换一次

⑵电子排污阀清洁、疏通

⑶冷疑器翅片除尘清洁

⑷电磁阀及气动阀执行可靠性检查

⑸冷媒高、低压检查，制冷效果调整

⑹吸附干燥剂品质及沉降检查

4.制氧主机保养内容：

⑴氧气传感器检测与氧气纯度校准

⑵分子筛品质及沉降检查

⑶电磁阀及气动阀执行可靠性检查

⑷氧气管道、阀件、接头等密封检查

⑸控制器参数设置检查，并测试相关元件故障报警

⑹电器元件检查，并紧固接线端子

5.其他配套设备设施保养内容：

| 项 目 | 内 容 | 检查或更换周期（ｈ）小时 |  |  |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 24 | 500 | 2000 | 4000 | 8000 | 20000 |  |
| 单向阀 | 检修或更换 |  |  |  | ● |  |  |  |
| 排气电磁阀 | 检查或更换 |  |  |  |  |  | ● |  |
| 微雾过滤器 | 检查或更换 |  |  |  |  | ● |  |  |
| 减压阀 | 检修或更换 |  |  |  | ● |  |  |  |
| 调压阀 | 检修或更换 |  |  |  | ● |  |  |  |
| 压力开关 | 检修或更换 |  |  |  | - ● |  |  |  |
| 氧气罐 | 检查或更换 |  |  |  |  |  | - ● |  |
| 氧份仪 | 检查或更换 |  |  |  |  | ● |  |  |
| 氧电池 | 检查或更换 |  |  |  |  | ● |  |  |
| 警示灯 | 检修或更换 |  |  |  |  | ● |  |  |
| 流量计 | 检修或更换 |  |  |  |  | ● |  |  |

- 6.基础保养耗材清单（包括但不限于以下清单）

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空滤芯 | 原厂 | 个 | ≥4 |  |
| 2 | 油滤芯 | 原厂 | 个 | ≥4 |  |
| 3 | 油分芯 | 原厂 | 个 | ≥4 |  |
| 4 | 冷却液 | 原厂 | 桶 | 满足设备需求 |  |
| 5 | 管道滤芯 | 原厂 | 个 | ≥10 |  |
| 6 | 干燥机组填料 | 原厂 | KG | ≥250 |  |
| 7 | 其他材料 | ≤300元 | 个 | 若干 | 如皮带、气管等 |

- ★二、服务质量要求

- 1.氧主机氧气产气量每小时不低于额定产气量的90%，氧气纯度≥90%。

- 2.空气压缩机主机排气温度不高于96℃，供气压力保证5.5~7.5Bar安全可控范围内，三相电流不超过额定电流10%，电流平衡度5%以内。

- 3.冷冻式干燥机末端空气储气罐出口温度低于45℃，不含水、油及异味。

- 4.制氧机主机能够一键启动、停止、联锁控制相关设备，持续可靠制造输送合格的医用氧气。

5.每季度安排售后工程师到现场进行巡检及常规维护。

- 6.本系统在运行过程中出现一般问题、故障，服务公司在接电话通知后须在6小时内赶赴现场处理，常规故障4小时内解决，较为严重故障力争当天出现的问题当天排查、解决。

★三、商务要求

（一）服务期限及服务地点

1.服务期限：3年。（实行一年一考核一签合同）

2.服务地点：剑阁县普安镇闻溪路6号制氧机房

（二）付款方式

按年度支付。

（三）验收标准

成交供应商与采购人严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

四、报价要求

1.报价包含维保所需的耗材费、纸质资料、差旅费、交通费用、税金、保险等所有可预计和不可预计费用在内。

2.报价文件封面的标注：项目名称、项目编号、响应供应商名称、联系人、联系方式、年月日。

3.响应供应商必须按照谈判文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。

4.纸质报价文件需要密封。

★五、其他要求

1、供应商应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

2、供应商工作人员在项目实施过程中的所有安全问题由供应商全权负责。

3.需提供维护技术人员≥1人。供应商需具备市场监督管理局或应急管理厅颁发的固定式压力容器操作证、电工作业证、焊工证（中标供应商3日内人证合一现场查验）。

第三章  评审办法

1. 评审办法表

|  | 审查因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 符合性资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照、组织机构代码证 |
|  | 法定代表人资格证明 | 符合要求 |
|  | 授权委托人资格证明 | 符合要求 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 符合要求（具备证明材料） |
|  | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 符合要求（具备证明材料） |
|  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 符合要求（具备证明材料） |
|  | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 符合要求（承诺） |
| 响应性评审标准 | 技术参数及功能、商务要求 | 符合要求 |

- 评审程序

- 2.1评审小组对询价申请人进行资格及响应性审查，有一项不符合标准的作为不通过处理。

2.2资格评审标准：见评审办法表

2.3响应性评审标准：见评审办法表

2.4供应商报价低于采购预算50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价40%,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料（加盖供应商鲜章）。

- 评定办法

3.1本项目由评标小组直接确定成交供应商。

3.2由评标小组按照公平、公正、择优的原则，采用最低评标价法进行评定。

3.3评标小组根据“符合采购需求，服务相等且报价最低的原则”，确定成交候选供应商（最低报价的供应商作为成交供应商），报价相同的,采取抽签方式决定排名，并确定排名第一的供应商为第一成交候选供应商。

第四章  供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1.营业执照、税务登记证及组织机构代码证或“三证合一”的营业执照。(复印件盖鲜章)

2.法定代表人授权书原件（格式见第五章报价文件格式一），并附法定代表人及授权代表身份证复印件盖鲜章。

3.其他相关材料。（格式见第五章“供应商响应文件相关文书格式”）

4.采购文件要求需要提供的其他相关材料。（格式自拟）

5.供应商认为需要提供的其他相关材料。（格式自拟）

注:

1.以上要求响应供应商提供的资格证明文件复印件的必须加盖响应供应商印章（鲜章）。

2.若提供资料不实，则取消其成交资格。

第五章  供应商响应文件相关文书格式

一、本章所制响应文件格式（不包括签字盖章），除格式中明确将该格式作为实质性要求的，不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

项目编号：JGXZYYY-ZWK-20250801

剑阁县中医医院

制氧站维保服务项目响应文件

供应商：            （单位盖章）

联系人：

联系电话：

年   月   日

一、法定代表人授权书

剑阁县中医医院：

本授权声明：                     （响应供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方“剑阁县中医医院制氧站维保服务采购项目”（项目编号: JGXZYYY-ZWK-20250801）采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关采购、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

注：应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

供应商名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字：

日    期：

二、报 价 函

剑阁县中医医院：

我方全面研究了“剑阁县中医医院制氧站维保服务采购项目”项目谈判文件（项目编号JGXZYYY-ZWK-20250801），决定参加贵单位组织的本项目采购。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （参加谈判单位的名称）全权处理本项目采购的有关事宜。

1.我方自愿按照招谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总报价为人民币             元（大写：                           ）。

2.一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按质按量完成项目服务工作。

3.我方愿意提供贵院可能另外要求的，与本次谈判采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

三、报价一览表

项目名称: 剑阁县中医医院制氧站维保服务采购项目

项目编号：JGXZYYY-ZWK-20250801

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剑阁县中医医院制氧站维保服务采购项目 | 项 | 1 |  |  |
| 报价合计（元）： 大写： |  |  |  |  |  |

注：1. 报价包含维保所需的耗材费、纸质资料、差旅费、交通费用、税金、保险等所有可预计和不可预计费用在内。

2.“报价一览表”需由法定代表人或授权代表签字并盖响应供应商印章。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

四、承诺函

剑阁县中医医院：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、截至响应文件递交截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

五、服务要求应答表

项目名称: 剑阁县中医医院制氧站维保服务采购项目

项目编号：JGXZYYY-ZWK-20250801

| 序号 | 询价文件要求 | 响应应答 |
| --- | --- | --- |

注：

供应商根据询价文件第二章中的服务要求内容据实填写，不得虚假应答，否则将取消其谈判或成交资格

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

六、商务要求、其他要求应答表

项目名称: 剑阁县中医医院制氧站维保服务采购项目

项目编号：JGXZYYY-ZWK-20250801

| 序号 | 询价文件要求 | 响应应答 |
| --- | --- | --- |

注：

供应商根据询价文件第二章中的商务要求、其他要求内容据实填写，不得虚假应答，否则将取消其谈判或成交资格。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

七、响应供应商基本情况表

项目名称: 剑阁县中医医院制氧站维保服务采购项目

项目编号：JGXZYYY-ZWK-20250801

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

八、本项目管理机构组成表

项目名称: 剑阁县中医医院制氧站维保服务采购项目

项目编号：JGXZYYY-ZWK-20250801

| 序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 |  | 职称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 1 | 项目负责人 （项目经理） |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目技术 负责人 |  |  |  |  |  |
| 3 | 实施人员 |  |  |  |  |  |
| 4 | … |  |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

九、其他相关材料

（格式自拟）